## Лист1
№ п/п | Страница Акта экспертизы | Пункты Критериев аккредитации и документов национальной системы стандартизации, по которым установлены несоответствия | Описание несоответствий в соответствии с Актом выездной экспертизы | Результат анализа причин несоотвествий | Результаты анализа степени несоответствий | Коррекции и/или корректирующие действия по устранению несоответствий | Анализ результативности корректирующих действий и/или коррекции | Перечень документов, подтверждающих устранение выявленных несоответствий
1 | стр. 5 |  | СИ Термометр ТЛ‑4 инв. №123, зав. № ХХХ— отсутствует актуальное свидетельство о поверке (срок истёк 10.2025). | Корневая причина: 1. Разрыв в процессе контроля поверок при пересменке. 2. Отсутствие автоматической блокировки в ЛИМС при истечении поверки. 3. Карточка СИ не заведена. 4. Неверно занесены/установлены дата поверки/калибровки или периодичность (12→24 мес). 5. Некоррекно составлен график поверки на текущий год. 6. Дубликат карточки СИ с разными датами; использовали «не ту» карточку. 7. Перепутаны инвентарный и заводской номер; бирка/штрихкод отклеились. 8. Использован «личный»/резервный прибор без идентификатора и статуса. 9. Свидетельство прикреплено к другому прибору (ошибка сканирования/индекса). 10. Поверка просрочена из-за срыва графика/договора, нет «плана B» (резервного СИ). 11. После ремонта/транспортировки требовалась внеочередная поверка — не выполнена. 12. Поверитель выдал документ с ошибочной датой/без регистрации — не проверили. 13. Прибор в поверке, но использован вне диапазона/класса точности методики. 14. Требовалась именно калибровка, а сделали поверку (или наоборот). 15. Новичок/временный сотрудник не прошёл ввод в должность по СИ; не проверил статус. 16 Нет обязательного шага «проверка статуса СИ» в чек-листе запуска работы. 17. Ответственность за метрологию не назначена/замещаемость не обеспечена. 18. Реестр СИ и План-график поверок не актуализированы после ввода нового прибора. 19. Изменили методику (другие требования к СИ), но перечень допустимых СИ не обновили. | Степень: Высокая. Потенциальное влияние на достоверность при операциях, зависящих от t°. Ретроспектива: затронутых результатов не выявлено/повтор выполнен. | 1. Оформлена заявка на поверку/калибровку, накладная/акт передачи (№, дата); установлен ожидаемый срок возврата. Операционные коррекции 2. Остановлена эксплуатация СИ; статус “Не применять (вне поверки)” в журнале/ЛИМС, прибор изъят с рабочего места. 3. Назначен резервный прибор (ID, инв. №, № свидетельства) для продолжения работ. 4. Выполнена внутренняя оперативная проверка СИ по эталону, зафиксированы расхождения (для оценки влияния) — до отправки в поверку. 5. Повторены измерения/испытания по затронутым работам; результаты заменены/перевыпущены. 6. При невозможности повторить — замечание в протокол/информирование клиента и выбор консервативного решения (по методике). 7. Проведена ретроспектива: идентифицирован перечень протоколов в период риска; принято решение — «не влияет / частично / влияет». 8. Отозваны/заменены протоколы №…; клиенту направлены уведомления (исх. №, дата). 9. Назначен дополнительный контроль. 10. Маркировка на приборе: «В поверке/не применять»; бирка/QR с датой и ответственным. 11. При выявленном дефекте — ремонт/замена СИ с протоколом входного контроля после возврата. 12. Временно деактивирована карточка СИ в ЛИМС/реестре; операции с этим ID недоступны. | Критерий приёмки (до внедрения КД): что считаем успехом и за какой период наблюдаем. Источник данных: какой журнал/отчёт используем (LIMS, реестр СИ, журналы t/влажности и т.п.). Период наблюдения: 30 / 60 / 90 рабочих дней. Проверка/выборка: сплошная или n последних случаев. Вывод: критерий достигнут/нет → что делаем дальше (укрепляющее КД, расширение периода). Например: 1) СИ вне поверки/калибровки: количество попыток запуска операций с просроченным СИ — 0 за 90 дней. Доля просроченных СИ по реестру за месяц — ≤ 1% (или 0 шт.). Проверка «негативным тестом»: ЛИМС не позволяет провести операцию с просроченным СИ. «ЛИМС-блокировки протестированы (негативный тест) — доступ запрещён; по журналу за 90 дней попыток — 0; просроченных СИ в реестре — 0. Критерии выполнены.». 2) Устаревшая методика: на всех рабочих местах — актуальная версия (100%) в течение 30 дней. Обращений к архивной версии — 0 (лог доступа к НД / контроль версий). «Выборочный аудит 100% рабочих мест (30 дней): обращений к архивной версии — 0; в LIMS закреплена версия 2024-02, владельцем НД проведён ежемесячный обзор. Критерии выполнены.» 3) Условия окружающей среды: время вне допуска — <0.5% за 30 дней. Срабатывание тревоги и реакция — ≤ 10 мин (по 3 тест-триггерам). «По логам за 30 дней t/влажность в допуске 99.7%; тест — 3/3, среднее время реакции 7 мин; повторная подготовка выполнена, заменённые результаты оформлены. Критерии выполнены.» 4) Компетентность/допуск персонала: операций, оформленных сотрудниками без статуса “допущен” — 0 за 60 дней. Чек-листы ввода в должность заполнены — 100% по новым сотрудникам. Тест по теме — средний балл ≥ 90%. «За 60 дней: операций без статуса “допущен” — 0; чек-листы ввода — 100%; результаты теста ≥ 90% (протокол ХХХ). Критерии выполнены.» 5) МСИ (межлабораторные): следующая МСИ — z в пределах ±2 (целевой ±1) по всем показателям. Внутренний контроль — в допуске минимум 3 месяца (карты Шухарта/журнал). «МСИ-Q4: z ∈ [−0.8; +1.1]; карты — в допуске за 3 мес, дрейфа нет. Критерии выполнены.» | Только примеры. Полный перечень документов будет зависеть от выяленной причины и многих других факторов. 1. Договор о проведении поверки на текущий год с ООО Проверкин (на 7 листах); 2. Скан копия разовой заявки на проведение поверки термометра ТЛ-4 (на 1 листе); 3. Копия выписки о поверки Термометра из ФГИС Аршин № (действительно до ХХХ) (на 2 листах); 4. Скан копия журнала передвижения оборудования. 5. Служебная записка № ХХХ от ХХХ о внесении информации в ЛК ФГИС (на 1 листе); 6. Скриншот ЛК ФГИС страницы, на которой подтверждено заненсение полученных данных о поверки термометра (на 1 листе); 7. Скриншоты занесения данных в LIMS‑BLK‑01.
2 | стр. 7 |  | Использовалась устаревшая редакция методики МУ‑ХХ‑2020, записи о введении в действие актуальной версии отсутствуют. | Корневая причина: не назначен владелец/отвественный/стандартизатор НД и не установлен регламент актуализации; отсутствовали уведомления об обновлениях методик. | Степень: Средняя→ потенциально высокая Риск методической несопоставимости; влияние ограничено периодом применения устаревшей версии. После введения актуальной версии риски сняты. | Коррекция: введена версия 2024‑02 (приказ №18 от 13.11.2025). КД: назначен владелец НД; регламент ежемесячного обзора; контроль версий в ЛИМС. | Аудит 15.12.2025: на всех рабочих местах — актуальная версия; несоответствий не выявлено. | Приказ №18; Реестр НД v2.3; Скриншоты LIMS‑DOC‑02; Протокол служебного аудита 15.12.2025.
3 | стр. 10 |  | В XML‑выгрузке в ЛК ФСА ошибка в атрибуте <unitCode>; возможна неверная единица измерения. | Корневая причина: отсутствовали автотесты сопоставления справочника единиц; допущена ручная правка XML-шаблона без ревью. | Степень: Средняя. Риск искажения единиц в выгрузке; внутренние протоколы корректны. Все записи переэкспортированы, влияние на выданные результаты исключено. | Коррекция: исправлены и повторно выгружены протоколы. КД: добавлены автотесты маппинга; запрет редактирования шаблонов без ревью; предпросмотр перед выгрузкой. | Контроль 100% выгрузок 2 недели — ошибок нет; инциденты не зафиксированы. | Отчёт XML‑15; ТЗ на автотесты; Pull‑request #221; Журнал выгрузок 11–25.11.2025.
4 | стр. 12 |  | В помещении №204 зафиксировано превышение температуры (+28 °C при норме до +25 °C) во время подготовки образцов. | Корневая причина: отказ датчика и отсутствие сигнализации выхода за допуск; не определён регламент реакций на отклонения | Степень: Высокая. Возможное влияние на подготовку образцов. Принято решение о повторной подготовке/измерении; заменены затронутые результаты. | Коррекция: повторная подготовка образцов; сервис кондиционера (акт №77). КД: установка аварийных оповещений и журнал реогирования; чек‑лист мониторинга каждые 2 ч; сервисный контракт. | Логи 30 дней — отклонений нет; тест сработал, время реакции 7 мин. | Акт сервиса №77; Настройка ENV‑ALR‑03; Журнал t/влажности 11–12.2025; Протокол повторной подготовки.
5 | стр. 15 |  | Нет записи о вводе в должность и подтверждении компетентности нового сотрудника до самостоятельной работы. | Корневая причина: в процедуре ввода в должность не было обязательного чек-листа; в ЛИМС не ограничены операции без статуса «допущен». | Степень: Высокая Риск ошибочного оформления результатов неподтверждённым сотрудником; фактических искажений не выявлено, доступ ограничен после оценки компетентности. | Коррекция: внеплановое обучение/оценка; оформлен допуск. КД: внедрён чек‑лист ввода; в ЛИМС — доступ к операциям только после подтверждения компетентности. | Аудит 5 сотрудников: записи полные; ограничений доступа без допуска не выявлено. | Программа обучения‑25; Протокол ОК‑09; Приказ о допуске; Скриншоты LIMS‑ACL‑07.
6 | стр. 18 |  | МСИ: неудовлетворительная z‑оценка; корректирующие действия не задокументированы. | Корневая причина: недостаточная стандартизация подготовки проб и контроля влажности; отсутствие регулярного внутреннего контроля. | Степень: Высокая. Подтверждённый риск по МСИ. После КД критичность снижена; внутренний контроль по CRM в допуске, влияние на протоколы не выявлено. | Коррекция: пересмотр подготовки проб. КД: введён контроль по каждому циклу; обновлена СОП подготовки; обучен персонал; назначен ответственный за МСИ. | Следующие МСИ по данному показателю: z в пределах ±1; журнал CRM — в допуске 3 месяца. | Отчёт МСИ‑2025‑Q4; СОП‑PREP‑v3; Журнал CRM‑CTRL; Протокол обучения TR‑31.