Статью на тему «Помещения разведения и содержания животных» Вы можете почитать в статье: Помещения вивария. Кабинеты содержания и разведения животных

| № | Описание риска | Источник / Процесс | Вероятность (P) | Серьёзность (S) | P × S | Категория (Low / Medium / High) | Обнаруживаемость | Готовность к реагированию | Скорость развития | Стратегия обработки | Меры | Ответственный | Срок исполнения | Статус, отметка проверяющего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ночной перегрев комнаты (выключен кондиционер/нет режима 24×7) | Микроклимат | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Низкая | Часы | Снизить | Запрет авто-выключения; логгеры t/RH с SMS; резервный кондиционер | Главный инженер, зав. виварием | 30.11.2025 | Запланировано |
| 2 | Отказ приточно-вытяжной вентиляции | Инженерия | 2 | 5 | 10 | Medium | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Аварийное питание вент установок; датчики ΔP; регламент переключения на резерв | Инженер | 30.11.2025 | В процессе |
| 3 | Потеря перепада давления (дверь подпёрта, нет доводчика) | Эксплуатация | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Часы | Избежать | Доводчики, интерлок тамбуров; ежедневный «дым-тест»; наклейки «двери не фиксировать» | Менеджер по качеству | 25.11.2025 | Запланировано |
| 4 | Межвидовое совместное размещение | Планирование размещения | 2 | 5 | 10 | Medium | Высокая | Средняя | Недели | Избежать | Раздельные комнаты по виду/статусу; маршрутные карты перемещений | Зав. виварием, ветврач | 20.11.2025 | В процессе |
| 5 | Занос патогена через СИЗ/перчатки (нет смены между линиями) | Процедуры | 2 | 5 | 10 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Чек-лист смены СИЗ; станции C-W-D; обучение и аудит | Ветврач | 22.11.2025 | Запланировано |
| 6 | Контаминация при смене клеток | Операции у станции | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Разметка зон; отдельные тележки «грязная/чистая»; вытяжка на станции | Зав. виварием | 18.11.2025 | В процессе |
| 7 | Превышение плотности посадки | Планирование колонии | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Высокая | Недели | Снизить | Реестр клеток с лимитами; контроль по журналам помётов | Менеджер по качеству Зав. виварием | 30.11.2025 | Запланировано |
| 8 | Поздняя рассадка помёта/отъёма | Разведение | 3 | 3 | 9 | Medium | Высокая | Средняя | Дни | Снизить | Триггеры «к рассадке ≤72 ч» на бирках; ежедневный обход с чек-листом | Зав. виварием | 16.11.2025 | В процессе |
| 9 | Отсутствие/ошибки маркировки клеток | Документооборот | 3 | 3 | 9 | Medium | Высокая | Высокая | Дни | Снизить | Унифицированные бирки; двойная проверка; фото-фиксация рядами | Менеджер по качеству Зав. | 15.11.2025 | В процессе |
| 10 | Просроченный корм/складирование вскрытых мешков | Хранение корма | 2 | 4 | 8 | Medium | Высокая | Высокая | Недели | Снизить | Контейнеры герметичные с ярлыками; журнал сроков | Ответств. за корм | 25.11.2025 | Запланировано |
| 11 | Резкая смена корма без переходного периода | Кормление | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Протокол смены диеты (7–10 дней); уведомление ветврача | Ветврач | 20.11.2025 | Запланировано |
| 12 | Нет логгеров t/RH у стоек/в верхней зоне | Мониторинг | 3 | 3 | 9 | Medium | Низкая | Средняя | Недели | Снизить | Логгеры на уровень верхних полок; еженедельная выгрузка графиков | Зав. виварием | 30.11.2025 | Запланировано |
| 13 | Потеря питания IVC (вентиляторы/контроллер) | Электроснабжение | 2 | 5 | 10 | Medium | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | ИБП на стойки; сигнал «питание/авария»; план пересадки на пассив | Главный инженер | 22.11.2025 | В процессе |
| 14 | Стойки «в угол»/нет зазоров | Расстановка | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Мини-зазоры, «высокий возврат» у потолка; тепловизионный обход | Инженер | 28.11.2025 | Запланировано |
| 15 | Захламление проходов, нет «парковок» тележек | Организация пространства | 3 | 3 | 9 | Medium | Высокая | Высокая | Часы | Снизить | Разметка парковок; штрафной аудит; хранение расходки в шкафах | Зав. виварием | 17.11.2025 | В процессе |
| 16 | Доступ подрядчиков/гостей без инструктажа | Доступ/безопасность | 2 | 4 | 8 | Medium | Высокая | Средняя | Часы | Снизить | Журнал посетителей; допуски по заявке; сопровождение; СИЗ | Менеджер по качеству Зав. виварием | 12.11.2025 | В процессе |
| 17 | Игнорирование умывальника/мытья рук → занос аллергенов/микробов | Гигиена персонала | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Плакат-алгоритм; дозаторы мыло/спирт; наблюдение | Зав. виварием | 19.11.2025 | Запланировано |
| 18 | Нет плана пересадки при аварии | Готовность | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Низкая | Часы | Снизить | Памятка на двери; тренировка 1×квартал; ответственные по сменам | Спец. по ОТ/ПБ Зав. виварием | 30.11.2025 | Запланировано |
| 19 | Неактуальный реестр клеток и лимитов посадки | Документы | 3 | 3 | 9 | Medium | Высокая | Высокая | Недели | Снизить | Пересчёт площадей/лимитов; ежегодное утверждение; контроль в обходах | Менеджер по качеству Зав. виварием | 01.12.2025 | Запланировано |
| 20 | Нет сигнализации перегрева/падения давления на табло | Автоматика/контроль | 2 | 4 | 8 | Medium | Низкая | Средняя | Часы | Снизить | Цифровые индикаторы ΔP и t/RH; пороги тревог; журнал срабатываний | Инженер | 25.11.2025 | В процессе |