## Reestr TO
№ | Оборудование | Тип / модель | Зав. № / инв. № | Место установки | Категория операции | Что выполнять | Периодичность | Кто выполняет | Запись / документ | Поверка / калибровка / аттестация | Примечание
1 | Стерилизатор паровой / автоклав | ВК-75-01 |  |  | Подготовка / контроль перед применением | Перед вводом в работу осмотреть стерилизатор, проверить комплектность, очистить от консервационного масла, промыть стерилизационную камеру горячей водой, установить мановакуумметр и электроконтактный манометр, подключить к водопроводу/канализации/электросети и заземлить. | Перед первым вводом в эксплуатацию; после перемещения, монтажа или длительного простоя — по решению ответственного лица | Специально обученный технический персонал; подключение и заземление — квалифицированный специалист/сервис | Акт ввода в эксплуатацию / запись в журнале оборудования; при монтаже — документы монтажной/сервисной организации | Сам стерилизатор в паспорте рассматривается как сосуд под давлением, т.е. вносится в форму вспомогательного оборудования; манометры ведутся отдельно по паспортам и графику поверки | Рабочее давление до 0,22 МПа; заправка водопаровой камеры — дистиллированной/деминерализованной водой.
2 | Стерилизатор паровой / автоклав | ВК-75-01 |  |  | Контроль перед применением | Перед циклом контролировать наличие воды по водоуказательной колонке, исправность органов управления и КИП; при первом включении или перерыве более 2 часов прогреть стерилизационную камеру текущим паром 10 минут. | Перед каждым циклом; прогрев — при первом включении или перерыве в работе более 2 часов | Испытатель, прошедший специальное обучение по обслуживанию стерилизаторов | Рабочий журнал стерилизации / журнал эксплуатации стерилизатора |  | В рабочем состоянии стерилизатор нельзя оставлять без присмотра и нельзя открывать крышку при наличии давления.
3 | Стерилизатор паровой / автоклав | ВК-75-01 |  |  | Техническое обслуживание | Поддерживать чистоту и исправное состояние всех частей; не допускать попадания воды на электрощит и электроконтактный манометр; следить за сухостью ваты в фильтре; ежедневно в конце смены очищать и протирать насухо стерилизационную камеру, сливать воду из водопаровой камеры, крышку оставлять приоткрытой. | Ежедневно / в конце каждой рабочей смены | Сотрудник, допущенный к работе со стерилизатором | Рабочий журнал стерилизации или журнал/бланк ТО стерилизатора |  | При стерилизации растворов камеру очищать особенно тщательно; хлориды могут вызывать коррозию нержавеющей стали.
4 | Стерилизатор паровой / автоклав | ВК-75-01 |  |  | Техническое обслуживание | Продувать предохранительный клапан и водоуказательное стекло; проверять работоспособность предохранительного клапана. При неисправности клапана — ремонт, регулировка и опломбирование. | Продувка — после 4-5 циклов стерилизации; проверка работоспособности предохранительного клапана — не реже 1 раза в месяц | Продувка — обученный персонал; проверка/ремонт/регулировка клапана — специализированная сервисная организация | Журнал/бланк ТО стерилизатора; при ремонте/регулировке — акт сервиса и отметка о пломбировании |  | Работы выполнять только при соблюдении мер безопасности, с учетом наличия давления и риска ожога.
5 | Стерилизатор паровой / автоклав | ВК-75-01 |  |  | Техническое обслуживание | Следить за исправностью всех частей, электрооборудования, КИП и трубопроводов; периодически смазывать резьбовые части откидных болтов; очищать ТЭНы, электрод датчика уровня и водопаровую камеру от накипи. | Смазка — периодически; очистка ТЭНов при работе на водопроводной воде — не реже 1 раза в 3 месяца; очистка электрода датчика уровня — не реже 1 раза в 2 месяца; очистка водопаровой камеры от накипи — не реже 1 раза в 6 месяцев | Специально обученный технический персонал; при необходимости — сервисная организация | Журнал/бланк ТО стерилизатора с датой, операцией, исполнителем и результатом | После вмешательств, влияющих на КИП или безопасность, оценить необходимость внеочередной проверки/поверки соответствующих средств измерений
6 | Стерилизатор паровой / автоклав | ВК-75-01 |  |  | Техническое освидетельствование | Проводить наружный и внутренний осмотры, а также гидравлические испытания сосуда после монтажа или ремонта до пуска в работу и периодически в эксплуатации; результаты заносить в паспорт стерилизатора. | Осмотры — 1 раз в 2 года; гидравлические испытания — 1 раз в 8 лет; также после монтажа или ремонта до пуска в работу | Ответственное лицо и/или специализированная организация по правилам для сосудов под давлением | Запись в паспорте стерилизатора / акт технического освидетельствования
7 | Стерилизатор паровой / автоклав | ВК-75-01 |  |  | Метрологический контроль | Контролировать исправность электроконтактного манометра и мановакуумметра. | По графику поверки манометров/мановакуумметров; внеочередно — после ремонта, замены или выявления неисправности | Аккредитованная поверочная организация / метрологическая служба; эксплуатационный контроль — обученный персонал | Свидетельство/запись о поверке в ФГИС «Аршин»; журнал- акт замены/ремонта |  | Для гидроиспытаний давление должно измеряться проверенным и опломбированным манометром.
8 | Стерилизатор паровой / автоклав | ВК-75-01 |  |  | Ремонт / сервис | Текущий ремонт выполнять при отказах и неисправностях; ремонт частей и механизмов при наличии давления и ремонт электрической части под напряжением запрещены. | При неисправности / отказе / выявлении отклонений | Ремонтные службы, аттестованные соответствующим образом, или специализированная сервисная организация | Акт ремонта; запись в журнале ТО; при необходимости — отметка в паспорте | После ремонта КИП — поверка; после ремонта сосуда — техническое освидетельствование до пуска в работу | При отказе во время эксплуатации выключить сетевой выключатель и сообщить ответственному за техническое состояние.