ООО «Ромашка»

Бланк проверки (калибровки)/ расчета метрологических характеристик дозатора ЭКОХИМ ОП-1

зав. № 		инв. №		место нахождения:

| Диапазон измерений, мкл |  |  |  |  | 10-100 |  | Используемые средства контроля (оборудование) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверяемые точки, мкл |  |  |  |  | 10 / 50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность, δ, % (значения взяты в зависимости от модели из эксплуатационной документации) |  |  | 10 мкл |  | ±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 мкл |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 мкл |  | ±1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Воспроизводимость, σ, % (значения взяты в зависимости от модели из эксплуатационной документации) |  |  | 10 мкл |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 мкл |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 мкл |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры микроклимата |  | температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | влажность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давление |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мм рт ст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент Z принимается по таблице коэффициентов пересчёта массы воды в объём в зависимости от температуры согласно методике поверки МП 2301-0156-2019 (см. Приложение 1 к бланку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № измерения | Объём дозирования 10 мкл |  |  |  |  |  |  | Объём дозирования 50 мкл |  |  | Объём дозирования 100 мкл |  |  |
|  | масса, г |  |  |  |  | объем, Vi, мкл |  | масса, г | объем, мкл |  | масса, г | объем, мкл |  |
|  | Значение, полученное путём взвешивания отобранной воды на весах |  |  |  |  | = масса × 1000 × Z |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём дозирования 10 мкл |  |  |  |  |  |  | Объём дозирования 50 мкл |  |  | Объём дозирования 100 мкл |  |  |
| Точность, δ, % | Vср-объем дозированияVср×100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воспроизводимость, σ, % | (Vср-V1)2+…+(Vср-Vn)2n-1×100÷Vср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:	Дозатор не соответствует установленным требованиям. Эксплуатация приостановлена до регулировки, ремонта, поверки или замены.

Дозатор соответствует установленным требованиям и допускается к применению.

Исполнитель:	должность		подпись			ФИО

|  | Атмосферное давление, кПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воды, °C | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 101,3 | 105 |
| 18,0 | 1,0022 | 1,0023 | 1,0023 | 1,0024 | 1,0025 | 1,0025 | 1,0025 |
| 18,5 | 1,0023 | 1,0024 | 1,0024 | 1,0025 | 1,0025 | 1,0026 | 1,0026 |
| 19,0 | 1,0024 | 1,0025 | 1,0025 | 1,0026 | 1,0026 | 1,0027 | 1,0027 |
| 19,5 | 1,0025 | 1,0026 | 1,0026 | 1,0027 | 1,0027 | 1,0028 | 1,0028 |
| 20,0 | 1,0026 | 1,0027 | 1,0027 | 1,0028 | 1,0028 | 1,0029 | 1,0029 |
| 20,5 | 1,0027 | 1,0028 | 1,0028 | 1,0029 | 1,0029 | 1,0030 | 1,0030 |
| 21,0 | 1,0028 | 1,0029 | 1,0029 | 1,0030 | 1,0031 | 1,0031 | 1,0031 |
| 21,5 | 1,0030 | 1,0030 | 1,0031 | 1,0031 | 1,0032 | 1,0032 | 1,0032 |
| 22,0 | 1,0031 | 1,0031 | 1,0032 | 1,0032 | 1,0033 | 1,0033 | 1,0033 |
| 22,5 | 1,0032 | 1,0032 | 1,0033 | 1,0033 | 1,0034 | 1,0034 | 1,0034 |
| 23,0 | 1,0033 | 1,0034 | 1,0034 | 1,0034 | 1,0035 | 1,0035 | 1,0036 |
| 23,5 | 1,0034 | 1,0035 | 1,0035 | 1,0036 | 1,0036 | 1,0036 | 1,0037 |
| 24,0 | 1,0035 | 1,0036 | 1,0036 | 1,0037 | 1,0037 | 1,0038 | 1,0038 |
| 24,5 | 1,0037 | 1,0037 | 1,0038 | 1,0038 | 1,0039 | 1,0039 | 1,0039 |
| 25,0 | 1,0038 | 1,0038 | 1,0039 | 1,0039 | 1,0040 | 1,0040 | 1,0040 |
| 25,5 | 1,0039 | 1,0040 | 1,0040 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0041 | 1,0042 |