Приложение 1
ООО «Ромашка»
Бланк проверки (калибровки)/ расчета метрологических характеристик дозатора ЭКОХИМ ОП-1
зав. № 		инв. №		место нахождения:
	Диапазон измерений, мкл
	10-100
	Используемые средства контроля (оборудование)
	

	Проверяемые точки, мкл
	10 / 50 / 100
	
	

	Точность, δ, %
(значения взяты в зависимости от модели из эксплуатационной документации)
	10 мкл
	±2,5
	
	

	
	50 мкл
	±2
	
	

	
	100 мкл
	±1,5
	
	

	Воспроизводимость, σ, %
(значения взяты в зависимости от модели из эксплуатационной документации)
	10 мкл
	3,0
	
	

	
	50 мкл
	2,5
	
	

	
	100 мкл
	2,0
	
	

	Дата проверки
	
	
	

	Параметры микроклимата
	температура, °С
	
	
	

	
	влажность, %
	
	
	

	
	давление 
	кПа
	
	
	

	
	
	мм рт ст
	
	
	

	Коэффициент Z принимается по таблице коэффициентов пересчёта массы воды в объём в зависимости от температуры согласно методике поверки МП 2301-0156-2019 (см. Приложение 1 к бланку)
	

	№ измерения
	Объём дозирования 10 мкл
	Объём дозирования 50 мкл
	Объём дозирования 100 мкл

	
	масса, г
	объем, Vi, мкл
	масса, г
	объем, мкл
	масса, г
	объем, мкл

	1. 
	Значение, полученное путём взвешивания отобранной воды на весах
	= масса × 1000 × Z
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	Среднее значение
	
	
	
	
	
	

	
	Объём дозирования 10 мкл
	Объём дозирования 50 мкл
	Объём дозирования 100 мкл

	Точность, δ, % 
	 
	
	

	Воспроизводимость, σ, %
	

	
	


Вывод:	Дозатор не соответствует установленным требованиям. Эксплуатация приостановлена до регулировки, ремонта, поверки или замены.
	Дозатор соответствует установленным требованиям и допускается к применению.
Исполнитель:	должность		подпись			ФИО

	 
	Атмосферное давление, кПа

	Температура воды, °C
	80
	85
	90
	95
	100
	101,3
	105

	18,0
	1,0022
	1,0023
	1,0023
	1,0024
	1,0025
	1,0025
	1,0025

	18,5
	1,0023
	1,0024
	1,0024
	1,0025
	1,0025
	1,0026
	1,0026

	19,0
	1,0024
	1,0025
	1,0025
	1,0026
	1,0026
	1,0027
	1,0027

	19,5
	1,0025
	1,0026
	1,0026
	1,0027
	1,0027
	1,0028
	1,0028

	20,0
	1,0026
	1,0027
	1,0027
	1,0028
	1,0028
	1,0029
	1,0029

	20,5
	1,0027
	1,0028
	1,0028
	1,0029
	1,0029
	1,0030
	1,0030

	21,0
	1,0028
	1,0029
	1,0029
	1,0030
	1,0031
	1,0031
	1,0031

	21,5
	1,0030
	1,0030
	1,0031
	1,0031
	1,0032
	1,0032
	1,0032

	22,0
	1,0031
	1,0031
	1,0032
	1,0032
	1,0033
	1,0033
	1,0033

	22,5
	1,0032
	1,0032
	1,0033
	1,0033
	1,0034
	1,0034
	1,0034

	23,0
	1,0033
	1,0034
	1,0034
	1,0034
	1,0035
	1,0035
	1,0036

	23,5
	1,0034
	1,0035
	1,0035
	1,0036
	1,0036
	1,0036
	1,0037

	24,0
	1,0035
	1,0036
	1,0036
	1,0037
	1,0037
	1,0038
	1,0038

	24,5
	1,0037
	1,0037
	1,0038
	1,0038
	1,0039
	1,0039
	1,0039

	25,0
	1,0038
	1,0038
	1,0039
	1,0039
	1,0040
	1,0040
	1,0040

	25,5
	1,0039
	1,0040
	1,0040
	1,0041
	1,0041
	1,0041
	1,0042



