ООО «Ромашка»

Бланк внутренней проверки метрологических характеристик весов

зав. № 		инв. №		место нахождения:

| Проверяемые нагрузки, г (проверяется в 3 разных точках платформы весов) |  |  | 10 / 50 / 100 |  |  |  | Используемые средства контроля (оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для гирь дополнительно указывается класс точности, фактическая масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дискретность отсчёта, d, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена поверочного деления, e, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проверки |  |  |  |  |  |  | Параметры микроклимата |  |  |  |  |  | температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий по отклонению, г1 |  |  | ± |  |  |  |  |  |  |  |  |  | влажность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий по повторяемости, г1 |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | давление |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий по смещению нагрузки, г1 |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм рт ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка 10 грамм (фактическая масса гири _______) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания весов под нагрузкой, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение, г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность среднего показания, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка 50 грамм (фактическая масса гири _______) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания весов под нагрузкой, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение, г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность среднего показания, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка 100 грамм (фактическая масса гири _______) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания весов под нагрузкой, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение, г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность среднего показания, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка влияния положения нагрузки на платформе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точка на платформе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка 10 грамм (фактическая масса гири _) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка 50 грамм (фактическая масса гири _) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка 100 грамм (фактическая масса гири _) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания весов под нагрузкой, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение, г1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допуск, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

1 – Критерии выбираются по ГОСТ OIML R 76-1—2011

2 -  E = │I - m│, где I — показание весов, m — фактическая масса гири.

Вывод:	Весы соответствуют установленным внутренним критериям и допускаются к применению.

Весы не соответствуют установленным внутренним критериям. Эксплуатация приостановлена до выяснения причин, обслуживания, юстировки, поверки/калибровки или ремонта.

Исполнитель:	должность		подпись			ФИО