
ООО «Ромашка»
Бланк внутренней проверки метрологических характеристик весов
зав. № 		инв. №		место нахождения:
	Проверяемые нагрузки, г (проверяется в 3 разных точках платформы весов)
	10 / 50 / 100

	Используемые средства контроля (оборудование)
	Для гирь дополнительно указывается класс точности, фактическая масса

	Дискретность отсчёта, d, г
	
	
	

	Цена поверочного деления, e, г
	
	
	

	Класс точности
	
	
	

	Дата проверки
	
	Параметры микроклимата
	температура, °С
	

	Критерий по отклонению, г1
	± 
	
	влажность, %
	

	Критерий по повторяемости, г1
	не более 
	
	давление 
	кПа
	

	Критерий по смещению нагрузки, г1
	не более 
	
	
	мм рт ст
	

	Повторяемость показаний

	
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 

	Нагрузка 10 грамм (фактическая масса гири _______)

	Показания весов под нагрузкой, г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отклонение, г2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее значение, г
	

	Погрешность среднего показания, г
	

	Нагрузка 50 грамм (фактическая масса гири _______)

	Показания весов под нагрузкой, г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отклонение, г2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее значение, г
	

	Погрешность среднего показания, г
	

	Нагрузка 100 грамм (фактическая масса гири _______)

	Показания весов под нагрузкой, г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отклонение, г2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее значение, г
	

	Погрешность среднего показания, г
	

	Проверка влияния положения нагрузки на платформе

	
	Точка на платформе

	
	1. 
	2. 
	3. 
	1. 
	2. 
	3. 
	1. 
	2. 
	3. 

	
	Нагрузка 10 грамм (фактическая масса гири _)
	Нагрузка 50 грамм (фактическая масса гири _)
	Нагрузка 100 грамм (фактическая масса гири _)

	Показания весов под нагрузкой, г
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отклонение, г1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Допуск, г
	
	
	


Вывод:
1 – Критерии выбираются по ГОСТ OIML R 76-1—2011
2 -  E = │I - m│, где I — показание весов, m — фактическая масса гири. 

Вывод:	Весы соответствуют установленным внутренним критериям и допускаются к применению.
	Весы не соответствуют установленным внутренним критериям. Эксплуатация приостановлена до выяснения причин, обслуживания, юстировки, поверки/калибровки или ремонта.

Исполнитель:	должность		подпись			ФИО

